## 공통스펙
한글규격서
COMMODITY OF SPECIFICATION
관세 분류 번호 | 품 목 번 호 | 품 명 및 규 격 | 단 위 | 수 량
HSK NO. | ITEM NO. | DESCRIPTION | Unit | Quantity
9018.19-8000 |  | 초음파혈류계 | set | 1
A. 특징:
1. 다양한 기능
1) 펌프구동혈류량
2) 재순환 혈류량
3) 동정맥루 혈류량
4) 환자정보
5) 각종 통계적 기능
2. 다양한 측정부위에 적용 가능
1) 자가혈관 (AV Fistulas)
2) 인조혈과 (Grafts)
3) 카테터 (Catheters)
3. 사용의 편리함
측정자의 오차가 없이 객관적 측정 가능, 모니터의 안내에 따라 순서대로 진행하면 됨.
4. 셋팅의 편리함
환자의 튜빙라인에 동맥/ 정맥 센서를 끼워서 측정
5. 휴대 및 이동의 편리함
내장 밧데리에 의해 구동하기 때문에 전원연결 없이 3~7시간 편리하게 측정가능
6. 안전관리
모니터에 텃치스크린 방식으로 측정하게 되므로 측정자 및 환자의 감염 위험 최소화
모니터는 알코올로 닦아주면 됨.
7. 전용 소프트웨어
1) 환자의 측정값 및 트렌드 정보 자동 저장
2) 고위험 환자 자동으로 "위험" 표시
3) 월간 스케쥴 자동설정 가능
4) 각각의 환자 및 클리닉 통계정보 가능
5) 종합적인 환자정보 제공 가능
B. 사양
1. 외관 사양
1) 중량 / 크기
(중량) 6 lb. (2.7 Kg), (크기) 9.5” (24 cm) 폭 x 11.5” (29 cm) 높이 x 7” (18 cm) 가로
2) 스크린 모니터
VGA LCD (8.4”) (21 cm)
3) 튜빙 센서
15 pin, 고밀도
2. 튜빙센서 사양
1) 주파수 -3.6 MHz
2) 작동모드 - 경과시간 원리
3. 전용 소프트웨어 -호환가능 운영체계
Windows 2000 이상의 운영체계
4. 전기적 사양
1) 전원 - External Supply
AC 인풋: 일반타입: 100 - 240 VAC (±10%); 50 - 60 Hz
커넥터 타입: International 3 conductor type IEC 320
2) 밧데리 - 12 V 6.6 Ah Li-ion
3) 소비전력 - 15 VDC, 2.6A
4) 유에스비 - Type A
5) 사용 환경 (HD03, Flow-QC® Tubing)
온도 15ºC - 35ºC
습도 45% - 75%
압력 400hPa- 1060hPa
C. 구성:
1. 본체 |  |  |  | 1set
2. 환자정보 집적 유에스비 (DTM) |  |  |  | 1 ea
3. 튜빙센서 |  |  |  | 1 ea
4. Flow-QC® 전용 소프트웨어 |  |  |  | 1 ea
5. 아이브이 폴대 |  |  |  | 1 ea
6. A/C 전원 |  |  |  | 1 ea
7. 사용자 / 서비스 매뉴얼 |  |  |  | 1 ea
D. 기타 :
1. 장비의 설치 및 작동은 공급자의 책임으로 사용자가 원하는 장소에 시행해야 한다.
2. 무상보증기간 : 3년