품 명	전동기립훈련기
1. 특 징 1) 기립각도 , 시간등의 메뉴를 미리 설정해 두면, 후에 원터치 조작으로 자동 기립하여 설정된 동작 메뉴를 시행하는 오토 메모리 기능을 탑재 하였습니다. 2) 전동 승강 기능에 의한 베드면의 높이를 450~750mm로 휠체어에서의 이승이 매우 편리 하며 환자의 이동과 보조자의 편의를 고려한 최대한의 안전성과 효율성을 지님. 3) 조작자는 기립각도와 훈련시간을 사전에 조절할 수있으므로 간단하게 환자를 훈련시킬 수 있는 원터치 방식의 시스템을 적용하여 조작자가 전원 스위치를 켬과 동시에 테이블은 자동적으로 기립되어 자동 훈련을 시작하게 함. 4) 환자의 편리한 이동 및 안락한 훈련을 가능하도록 한 기능적이고도 광폭의 테이블(700mm)을 채용 하여 환자가 운동 시에 항상 안전함을 느낄 수 있고, 또 편안하게 운동의 효과를 극대화 할 수 있게 설계된 훈련기로 기립훈련의 효율성과 안전성을 한 단계 지양시켰음. 5) 환자를 옮길 때에는 스트레쳐나 휠체어가 환자의 안전을 위해 이동공간을 최소한으로 줄일 수 있게 테이블 옆면까지 완전히 접근되므로, 환자 자신이나 보조자가 편리하고도 안전하게 본 기기로 환자를 옮길 수 있음. 6) 훈련자의 상태를 관찰하기 쉽도록 하기위해 수동조작의 풋 스위치를 완비함 .이는 눈으로 계속 환자를 관찰하여 최적의 훈련 상태를 얻도록 하는데 도움을 줌. 7) 기립각도는 90°에서 - 8°까지 조절되므로, 조작자가 필요로 하는 기립훈련의 각도선정에 있어 다양한 방식의 훈련성과를 얻을 수 있음. 특히, 마이너스 각도는 훈련 중에 발생할 수 있는 빈혈 예방에 효과적으로 이용되므로 환자의 안전한 훈련 및 정서안정에 도움을 줌. 8) 본 기기는 명확하고 정확한 표시 계를 채용하여 한눈에 환자의 훈련 상태를 확인 할 수 있고 또 표시 계에는 기립각도 및 훈련 잔여시간이 디지털로 표시되도록 해 조작ㅈ다의 빠른 인지에 도움을 주도록 설계되었음 . 9) 베드의 전체구성은 상지 1부와 하지 2부로 나누어 총 3 면입니다. 세부분의 시트를 별도로 교환 할 수 있기 때문에 경제적이며 움직임 면에서도 자유로움 . 10) 환자의 돌발적인 사고 상황에 대비하여 환자가 직접 작동 시킬 수 있는 비상용스위치가 장착되어 있으므로 만약에 훈련 중에 발생할 지도 모르는 환자의 불안정한 상태 및 사고를 환자 자신이 직접 미연에 방지할 수 있도록 고안됨. 비상스위치 작동되면 테이블은 15° 까지 경사를 서서히 낮춘 뒤 수평으로 이동하여 초기상태를 유지하는데 , 이것은 환자의 안정감 회복에 많은 도움 을 줌. 11) 발판의 조절은 상하조절(0~45°) 안쪽, 바같쪽 회전(0~35°) 및 좌우이동 (160~300mm) 을 할 수 있도록 제작되었음. 이것은 조작자가 환자의 상태에 맞추어 발판을 여러 가지 형태로 조절 할 수 있으므로 , 환자개개인의 차이에 따른 최적의 훈련효과를 얻을 수 있음. 12) 베드가 승강된 상태에서 기립훈련이 가능함.
2. 사 양 1) 기립각도 : -8° ~0° ~90° 2) 기립속도 : 33초 3) 승강속도 : 22초 4) 베드면 상승폭 : 450 ~ 750mm 5) 시간설정 : 0 ~ 99 분 6) 프레임 재질 : 프레임 Steel , X 자형 경사구조 방식 승강 , 침대 : 향균 비닐가죽 (베드면 상하조절 후 기립훈련 가능 (특허) 7) 규격 : 본 체 : 700 x 1,960 x 450 ~ 750mm(H) 테이블 : 700 x 1,755mm 8) 발판 조절 폭 : 내외조절 : 0°~35°(5° 마다) 저굴조절 : 0°~45° (무 단계) 배굴조절 : 0°~30° (무 단계) 좌,우 폭 조절 : 160 ~ 300 mm (각기조절가능) 9) 팔걸이 손잡이 : 팔걸이 각도 4 단계 회전 고정 10) 안전장치 : 비상용 자동정지 스위치 (비상용다운스위치 손잡이에 위치) 11) 중량 : 170 Kg 12) 전원 : AC 100 V or AC 220 V , 50/60 Hz 13) 소비전력 : 720 VA
3. 구성품 1) 본체 : 2 대 2) 발 스위치 : 2 개 3) 연장벨트 (체간고정용) : 2 개
4. 비고 1) Warranty : 3년

규격서