규격서(Commodity Description)
장비명	수술용 Saw, Drill
품명		단위	수량
Drill&Reamer		ea	1
Drill Attach. Large Jacobs		ea	1
K-Wire Attach 0.6~4mm		ea	1
Reamer Attach (Zimmer/Hudson)		ea	1
Eccos set for 1machine (Tray)		ea	1
NIMH BATTERY (소모품)		ea	2
Saw Attach		ea	1
Drill Chuck AO		ea	1
⊙수술용 Saw , Drill A.Feature-구버전에 비해 파워와 내구성이 향상되었습니다. 모든 전자부분들이 Battery에 포함되어 있어 saw 핸드피스의 내구성이 타사 장비에 비해 높은 편입니다.(Battery는 소독 불가입니다.) Battery용량(1.95Ah)이 타사 (1.40Ah) 보다 높은 편이라 오랜시간 일정한 파워를 전달할 수 있고,충전 횟수 또한 타사보다 많은 편이라 경제적입니다. 티타늄 재질이라서 부식이나 Scrach에 강합니다. Battery충전상황을 보여주는 표시창이 장착되어 있으므로 충전 양을 알 수 있습니다. Battery의 상태를 Check해 주는 센서가 내장되어 있어 상시Battery를 점검할 수있습니다. 그리고 충전시간이 타사 보다 단축되어 단시간 내 충전이 가능합니다. B.Specification-첨부자료첨부 C.Accessory OsillatingSaw,SawBlade,Chuck D.Remarks E.warranty-1년(소모품은 미적용) ※첨부 : 본 규격서 양식에 근거한 참고자료(규격내용이 담긴 카다록등) 1. Drill & Reamer - Maximum Speed : 1,000 rpm or more - Power : 250 Watt or more - Torque : 5 Nm or more 2. Sagittal Saw - Maximum Speed : 15,000 rpm or more - Max,Power : 250 Watt or more 3. Drill Attachment - Maximum Speed : 1,000 rpm or more - Adjustment diam : 0 - 6.5 mm - Torque : 5 Nm or more 4. Reamer Attachment - Maximum Speed : 250 rpm or more - Adjustment diam : 0 - 4 mm - Torque : 19 Nm or more 5. Rechargable Battery - 9.6V, 1.95Ah - Charging time : 1 hour or less 6. ChargingUnit - Automatic battery check - 4 Charging bays, avoids Memory effent - 100 ~120 V /220 ~240 V; 50 ~60 Hz 1. Battery Drill&Reamer 2. Drill attechment 3. Reamer attechment 4. K-Wire attechment 5. Battery Sagitta lSaw 6. Reachargeable battery 7. Charging Unit 8. Eccos set for 1 machine ⊙무상보증기한 : 1년 (Battery제외)