구 매 규 격 서

물품코드	품 명	단위	수량	비고
	전신마취기	set	2

A. 특징

1. 본 장비는 광범위한 환자 케이스에 부합되어야함(소아에서 심장케이스까지이며 프레셔 콘트롤 가능)

2. 25% Hypoxic gnard 장치가 있어 마취 개스 운영시 N20 대비O2 공급이 항상 최소 25%가 자동 유지될 수 있는 안전장치가 있음.

3. 다양성, 인체공학 및 간편한 작동성의 증대로 완벽한 조작제어의 장비 구성

4. 시스템 주 on/off 스위치가 있어 공기로 조절되는 penumatic 시스템과 전기적인 시스템을 모두 조정하고, 스위치 on 위치 시 공기조절 시스템에서 최소의 양인 50㎖/min O2를 공급함

5. 저 유량 가스에서 정확하고 용이하게 마취 가스 공급함

6. 매 호흡마다 기도압력을 표시해주고 시각적인 압력 그래프가 표준으로 장착됨.

7. 벤트레이터는 상향식 Visual 벨로우즈 방식.

B. 사양

1. 개스 유량계

- 이중의 O2, N20,Air 유량계

- bobbin 타입 회전 유량 지시기

- 산소 : 첫번째 유량관 : 50mL - 950mL/min

두번째 유량관 : 1-15L/min

- 아산화질소 : 첫번째 유량관 : 0mL-950mL/min

두번째 유량관 : 1-10L/min

- 에어 : 첫번째 유량관 : 0mL-950mL/min

두번째 유량관 : 1-10L/min

2. 유량계 조절 정확도 : ±2.5/of scale

3. link-25% Hypoxic Guard 저산소 방지장치 내장

4. 최소 50 mL/min O2 자동 공급장치 내장

5. 응급 산소 공급 : 35 - 50 L/min

6. 산소 자동 차단 장치: 20 psig

- 산소공급 단락 경보 장치: 32 - 36 psig

7. 표준 파이프라인 개스압력 : 35 -88 psig

- 개스 안전 배기 밸브: 94 psig

8. 자동 잉여 개스 배출 장치

- 자동 배출 수동 배출

- 자동 양압력 밸브 : 10 cmH20

- 자동 음압력 밸브 : 0.5 cmH20

9. 마취약제 기화기

- 세보플로레인 : TEC 7

- 주입 시스템 : Easy Filler (pin safety filler)

- 약제 flow 범위 : 0.2-15 L/min

- 약제 눈금조절 범위 : 0.2-5%

- 약제 용량 : 300 mL

- 자동안전 차단장치 SM manifold 및 잠김장치

- 기화기 내부 약제 움직임 방지 장치

- 이중의 기화기 on/off 안전장치

10. 인공호흡기 구동 특징

- 신생아까지 사용 가능한 다기능 인공호흡기

- 볼륨모드 / 압력모드 사용가능

- 볼륨 보상 기능을 가진 호흡량 제어

- 볼륨 모니터(일회호흡량/분당호흡량) 실제값 표시

- 프레셔 콘트롤 기능

- 기도압력모니터(최대압력/평탄압력/평균압력/호기양압)

- 전자적인 호기말 양압

- 30분 배터리 작동

- 소아/신생아 수술시 벨로우 교체가 필요 없음

11. 인공호흡기 구동범위

- 호흡량범위 : 20 - 1500mL/min

- 분당 호흡량범위 : 0 - 99.9 L/min

- 흡기/호기 비율 조절 : 2:1 - 1:8

- 압력제한 범위 : 12 - 99 cmH2O

- 분당회수 : 4 - 65 bpm

12. 호기말 양압(PEEP)

- 형식 : 내장형, 전자식제어

- 범위 : 꺼짐, 4 - 30 cmH2O

13. 경보기능(청각, 시각/참고, 주의, 경고)

- 호흡량

- 분당 호흡량

- 흡입 산소

- 환자 무호흡

- 저압 경보

- 고압 경보

- 지속압 경보

- 고도압 경보

14. 압소바와 탄산개스 흡수 모듈 장치

- 압소바 용량 : 800g

- 압소바 통 개방시 : 개방감지기능

- 압력 게이지 범위 : -20 to 100 cmH20

- 수동/인공호흡기 선택 스위치

․형식 : Bi-stable

․제어 : 인공호흡기 켜짐 기능, 서킷 내에서의 가스 방향

C. 구성

1. 마취기 본체 --------------------------------------- 2 set

- 3 가스 (02, N2O, Air) 220V/60Hz

2. 콤포넌트 시스템(본체) ----------------------------------------------------------------------------- 2 ea

(Tow vaporizer mounting system)

3. 2개의 기화기 장착 마운트 ----------------------------------------------------------------------- 2 ea

4. 전자적 인공호흡기 ---------------------------------------------------------------------------------- 2 ea

5. 시스템 구동 소프트웨어 -------------------------------------------------------------------------- 2 ea

6. PSVPro/SIMV/PCV-VG Mode ----------------------------------------------------------------- 2 ea

7. 12.1 인치 화면 장착 ------------------------------------------------------------------------------- 2 ea

8. 잉여 가스 배출장치 -------------------------------------------------------------------------------- 2 ea

9. AC 전원과 전기 아웃렛 220V ------------------------------------------------------------------ 2 ea

10. 마취개스 아웃렛 ------------------------------------------------------------------------------------ 2 ea

11. 세보플로레인 Tec 7 기화기 --------------------------------------------------------------------- 2 ea

12. 산소 고압호스 12 ft와 접속기 ------------------------------------------------------------------ 2 ea

13. N2O 고압호스 12 ft와 접속기 ----------------------------------------------------------------- 2 ea

14. AIR 고압호스 12 ft와 접속기 ------------------------------------------------------------------ 2 ea

15. 플로우 센서 ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 ea

17. Operator's and Service manual --------------------------------------------------------------- 2 ea

D. 기타

1. 장비의 설치와 작동 및 교육은 무상으로 제공되어야 한다.

2. 공급자는 장비설치 후 설치완료일부터 3년간 무상수리가 적용되어야 한다.