규격서(Commodity Description)

품 명 및 규 격 서 (Description)	단위 (Unit)	수량 (Q'ty)
A. Feature 1.미세다공성재질의의료기기를멸균하려면,천공되기이전의챔버내진공값이160bar이하여야합니다. 2. EO Gas가 챔버 내에 잔류할 경우, 문이 열리지 않습니다. 3. 실제 습도를 자동으로 조절합니다. 4. GS는 고해상도 4색상 터치 스크린을 탑재하고 있습니다. 5. 멸균이 종료되면, 자동적으로 에어레이션이 진행됩니다. 6. 챔버 내부의 음압으로 인하여 작업실 밖으로 EO 가스가 누출되지 않습니다. 7. GS 시리즈는 3M에서 출시한 최대 용량의 멸균기입니다. 대용량 챔버 내부의 1개의 하단 바스켓과 2개의 상단 바스켓을 활용하여, 대량의 적재물과 외과 수술기기 등을 효과적으로 멸균할 수 있습니다. 8.GS시리즈는 내부센서를 통하여Pre-Conditioning단계에서상대습도를지속적으로감시하고조절할수있습니다.이를통해 EO 노출 사이클에 알맞은 최적의 습도를 자동으로 설정할 수 있습니다(55도 / 37도). 9. GS 시리즈는 내부 처리 장치(컴퓨터)로 설계되어, 정확합니다. GS 시리즈 멸균기에서 사이클 장애가 감지되면 오류 메시지를 통해 작업자에게 경고가 표시되고, 오류 코드 메시지가 나타납니다. 10.디지털디스플레이를통하여지속적으로사이클단계를확인할 수 있습니다. 11. GS 시리즈는 음압 챔버 내부의 적정한 조건이 형성되면 밀폐된 챔버 내부의 EO 가스 카트리지를 천공합니다. 12. GS시리즈는 온도를 지속적으로 측정하여 해당 사이클에 적정 온도를 자동으로 유지합니다. 13. 사용자는 개인의 선호도와 기록 관리의 필요에 따라 3가지 사이클 리포트 형식(그래프, 표, 상세정보)을 선택할 수 있습니다. 14. 이더넷 연결을 통하여, 외부 기기 트래킹 시스템과 연동할 수 있습니다. 이를 통해 최종 사이클 데이터에 접근할 수 있으며, 읽기 전용 폴더에 데이터를 저장할 수 있습니다. 15. FDA 승인으로 여러 인증에 대비할 수 있습니다. B. Specification 1. 챔버사이즈 : 224L, 460mm(높이) x 510mm(너비) x 970mm(폭) 2.운용프로그램 : 전자동마이크로프로세스 3. 고해상도 풀 컬러 터치스크린 4. GS 시리즈는 warm 또는 cool 사이클을 제공합니다. (1)warm사이클:55도,3시간45분. (2) cool 사이클 : 37도, 5시간 30분 5. EO 멸균 사이클은 밀폐된 상태, 온도를 조절하는 챔버 내부에서 9단계로 진행됩니다(Preheat, Air Removal, Chamber Test, Conditioning, EO Injection, EO Exposure, EO Removal, Flushing, Air Admission). 6. 각각의 사이클에 사이클 이름과 작업자 ID를 부여할 수 있습니다. 7.멸균기전면부에서증류수저장정도를직접확인할수있습니다. 8.증류수가부족할경우에,멸균사이클이진행되지않습니다. 9. 카트리지 잠금 장치를 통하여 EO 가스 카트리지를 안전하게 장착할 수 있습니다. 10. Steri-EO 가스 카트리지는 원통형의 100% 에틸렌 옥사이드로 구성되어 있습니다(8-170). 11. EO 가스 카트리지 스캔닝 기능으로 통하여, 카트리지 규격과 유통기한 정보를 파악할 수 있습니다. 12. 손잡이가 필요 없는 자동 도어 13. 압력, 온도, 상대습도 정보를 실시간 컬러 사이클 화면으로 제공합니다. 14. 이더넷 연결을 통하여 사이클 정보 리포트, 최종 사이클 데이터 및 리포트에 접근하고, 3M에서 제공하는 소프트웨어를 업그레이드 및 다운로드할 수 있습니다. 15. GS 모델은 USB 포트를 통하여 사이클 리포트를 제공 받을 수 있습니다. 16. 사이클 상태를 지속적으로 확인하고, 멸균 완료 시간을 예측할 수 있습니다. 17. 외부 시설 (1) 공기밀도 : 7~10.5Kg/cm3(공기 중 수분, 유분 제외) (2) 환기덕트 : 외부와 연결된 덕트의 구경, 25mm 18. 무게 : 261Kg 19. 크기 : 224L, 460mm(높이) x 510mm(너비) x 970mm(폭) 20. 사용전압 : AC220V, 60Hz, 단상, 3.4Kw C. Accessory 1. E.O gas sterilizer with Aeration 2. Basket 3. Sterilizer Installation kit 4. Gas Cartridge 5. Print paper 6. PME Kit D. Remarks 1. FDA Certification 2. Meet requirement for CE marking 3. Have independent monitor an control sensors to meet EN1422 E. warranty : 3년	Set Set ea ea roll Set	1 1 1 12 10 6