전동침대 규격서

Ⅰ. 규  격

2180mm(L)x930(W)mmx420~740mm(H), 외경(침상판넬 기준)

(허용공차 : 각 부위 공차 ± 10㎜)

Ⅱ. 제작방법 및 제원

1. 몸체 프레임

냉간압연강판(KS D 3512) 1.6t 이상의 재료를 사용하여 15x40x70x40x15mm의 규격으로 절단, 절곡하여 제작하고 4면의 모서리에는 헤드 및 풋 프레임을 조립할 수 있도록 Steel Plate 3.0t를 절단 가공하여 견고하게 용접하여 제작 한다.

2. 침상판넬 Frame

일반구조용 각형강관(KSD 3568)30x30x1.4t와 22mm 환파이프를 절단, 가공하여 전기용접으로 사각 틀의 구조를 만들어 침상판넬 4종 (등판, 엉덩판, 다리판, 발판)이 삽입되도록

제작 한다.

3. 침상판넬

등판, 엉덩판, 다리판, 발판 등 4마디로 되어 있으며 각각 통판으로 제작하고 고강도

PP 재질로 사출 성형하여 제작하고 통풍이 잘 이루어질 수 있도록 각 판넬마다 30X80 크기의 타원형으로 구멍이 있어야 하며 인장 강도를 높여주기 위하여 뒷면에는 CROSS형태로 보강살이 있어야 하고 또한 매트리스 밀림방지를 위하여 발판끝단에는 ┛형태로 발판과 일체형으로 사출성형으로 제작한다. 인체 공학적인 측면에서 환자의 편안함을 위하여 각 판넬의 규격은 다음과 같이 제작한다.

등판 : 825X750X25mm, 엉덩판 : 825X210X25mm, 다리판 : 825X290X25mm,

발판 : 825X560X25mm

4. 침상 판넬 연결조인트

각 판넬의 연결부위는 금형으로 제작된 아연(ZN)재질의 사각부품을 사용하고 작동 시

소음이 나지 않도록 나일론수지로 된 붓싱을 조인트 내부에 삽입하여 조립하고 조인트

부품 고정은 단차볼트 및 나일론 너트로 결합한다.

5. Head, Foot Panel

고강도의 P.P 소재로 라운드형으로 사출성형으로 제작하고 원-터치 탈, 부착방식으로

이루어지며, LOCK장치는 고리형태로 걸었다 풀었다하는 방식으로 제작하여 쉽게 탈,

부착이 이루어지도록 한다. 그리고 풋 프레임에 병원용 네임꽂이가 부착되도록 제작한다.

6. 사이드레일

1)상부프레임은 STEEL 재질로 ∩ 형태로 인발 가공하여 제작하고 상부 브라켓(bracket)    은 프라스틱 또는 다이케스팅(die casting) 재질이 아닌 Steel 재질로 제작하여 견고하게   용접 한다.

2)사잇대는 알루미늄 인발파이프 5개를 절단 가공하여 상, 하부 브라켓(bracket)에 삽입한     다음 리벳팅하여 조립한다.

3)하부프레임은 일반압연강재 32x6t 를 절단 가공한 후 하부 받침대를 용접하여 제작한다

4)손잡이 레버 프레임은 아연재질의 다이케스팅(die casting) 금형부품을 사용하고           Locking Lever는 손이 끼지 않도록 프레임에 삽입되는 구조로 제작하여야 하며 Locking     Leaver 및 인서터 부품은 나일론 재질로 제작 한다.

5)상변받침대와 하변받침대는 STEEL재질로 부품은 PRESS금형으로 제작하여 상부프레임     과 하부프레임에 전기용접 한다.

6)사이드레일 조립은 M10 볼트로 조립하고 볼트머리는 먼지 및 녹슬음을 방지하기 위하     여 PVC 사출 성형한 부품을 끼운다.

7. 식탁

ABS 소재로 사출 성형하여 제작하여 저주파로 결합하고 가장자리에는 식판이 떨어지는 것을 방지하기 위하여 턱이 있어야 하며 우측 상단에는 물컵을 올려놓기 위하여 약간의 음각형상으로 하고 식탁을  손으로 잡을 수 있도록 좌. 우 대칭으로 손잡이 홀이 있어야 하며 소음 방지 및 내구성을 보장하기 위하여 양쪽에 가스 쇼바를 부착하여 천천히 떨어지도록 제작하고 식탁 받침부는 다이게스팅 금형으로 제작한 부품을 사용하며 ∅4 사라피스 12개로 고정하고 식탁 지지대는 ∅25.4mmx1.5t SUS PIPE를 사용하여 제작 한다.

- 규격:830(L)X380(W)X25(H)

8. 모   터

DC24 V3 Actuator를 사용하고 등판. 다리판. 높낮이의 작동이 되어야하며 각각 핸드스위치에 의하여 작동되게 하고 Motor의 Power는 등판 4000N, 다리판 4000N, 높낮이 6000N 이상 되어야 한다.(독일 디버트모터)

9. 핸드스위치

침대의 각 부위별 작동 스위치로서 방수가 되어야 하며 고리 파손 시 리모컨을 거치할 수     있는 별도의 거치대를 장착하여야한다.

10. 간호사 스위치(Nurse control panel)

Nurse Control Panel은 침대 FOOT PANEL에 매립형으로 설치되어야 하고 등판, 다리판, 침대 높낮이를 조절 할 수 있어야 하며, 간호사가 조절하기 편리한 높이에 있어야 한다.

그리고 액정에 등판 각도 표시(디지털)가 되어야 하며, 응급상황 대비 CPR 버튼(침대 모든 기능이 초기 값으로 복원)과 핸드스위치 잠금장치 버튼이 있어야 한다.

11. 하부프레임 :

일반 구조용 각형강관 30X50X1.5t 이상의 파이프를 절단 가공하여 사각의 틀을 만들고 4곳의 코너에는 바퀴를 조립할 수 있도록 ∅34x3.2t 환파이프를 절단 가공하여 견고하게 용접 한다.

12. 바퀴

회전 및 구름상태가 양호하고 내구성이 강한 독일 (TENTE제품)  5인치 토탈 브레이크

시스템을 사용하여 전체 잠금 할 수 있게 한다. (Central locking)

13. 충격범퍼

고강도의 P,P 소재로 사출 성형하여 제작하며 헤드 및 풋 프레임과 일체형으로 제작

한다.

14. I.V 폴대

SUS 304 ∅15.8X1.0t 의 파이프를 1400mm의 길이로 절단 가공 후 ∅8mm의

SUS봉을 고리형태로 가공 후 알곤 용접으로 접합부위를 전체용접 후 용접부위는

깨끗하게 연마 및 세척 한다.

15. 매트리스

두께 120mm 체압 분산 효과가 있는 고급 매트리스를 적용하며 공기순환, 난연,

혈액침투 방지, 알르레기 방지 기능이 있는 PU 커버를 사용하며 최대 120kg 무게의

환자가 모두 사용 할 수 있는 매트리스를 적용한다. ( SPM 매트리스)

16. 도장

제품의 산화부식을 방지하기 위하여 탈지, 피막, 수세, 건조 후 분체도료를 이용하여 정전

도장하고 200℃상온에서 30분 이상 건조하여야 한다.

Ⅲ.주요 구성 품목

명 칭	재 질	수량	비 고
몸체 및 침상 판넬프레임	냉간압연강판 및 일반 구조용 각형강관	1SET	15x40x70x40x15mm
침상 판넬	PP(Poly Propylene)	4	사출성형
헤드 및 풋프레임	PP(Poly Propylene)	2	사출성형
식탁	ABS	1	사출성형(GAS식탁)
사이드레일	STEEL 및 스테인레스 파이프	4	슬라이드방식
MORTOR	3모터(독일 DEWART)	1
핸드스위치, 간호사스위치		각1
매트리스	난연, 혈액침투방지, 알르레기 방지 기능이 있는 PU커버	1	1900x820x120
바퀴	독일산 5“ 부싱형(토탈 브레이크)	4	TENTE사제품
수액거치대	SUS PIPE	1	1400mm(L)

Ⅳ. 기타

1. 상기에 언급되지 않은 사항은 계약 시 당사자 간의 협의에 의하여 조정할 수 있다.

2. 무상 하자 보수 보증기간은 3년으로 하고 사용자의 부주의에 의한 결함은 실비로 처리 한다.