병실용 침대 규격서

1. 품명 : 병실용 침대(Hospital bed) 중앙 집중 브레이크 / 3Motor 전동침대

2. 규격

2.1 침상 크기 : 1,950mm(L)x830mm(W)

2.2 외형 크기 : 2,160mm(L)x930mm(W)x400~735mm(H)-침상기준 메트리스 제외

3. 재료 및 제원

3.1 몸체 프레임

사이드 프레임은 1.6t 냉간압연 강판을 N.C.T를 이용해 2,040X238  크기로

절단하고  절곡하여           형상으로 조립하여 CO2 용접기를 이용하여 용접한다.

사이드 프레임에 t1.4X30X30, t2.0X30X60, t1.4X20X40 Steel pipe를 절단하여                   Co2 용접기를 이용하여 용접한다.

3.2 침상 패널 프레임

t1.4X20X30 Steel pipe를 절단, 가공하여 CO2 용접한다.

구조물이 외부로 돌출되어 있지 않아 환자의 부상위험이 적으며,

이물질이 끼는 문제가 적고, 미관상 보기 좋으며 청소가 용의하다.

3.3 침상 패널

등판, 엉덩판, 다리판, 발판 4마디로 되어 있으며, 각각 통판으로 제작 되어야 하며,               코프론 P.P재질을 사출 성형하여 제작한다. 통풍이 잘 될 수 있도록 각 패널마다 타원형의         Hole이 있어야 하며, 패널을 조립했을 때 침상 패널 프레임의 힌지(hinge)가 보이지 않아야         한다.

침상 패널의 두께는 3mm 이상이어야 한다.

발판 패널에는 메트리스 밀림을 방지하기 위하여  모양의 부품을 크롬도               금하여 조립해야 한다.

침상 패널은 사용자 안전을 위해 상판과 메인프레임에 25mm이상 간격이 있어야 한다.

3.4 헤드, 풋 패널

P.P 재질로 Blow 성형하여 제작하고 패널 탈착은 공구 없이 할 수 있어야 하며,                양 끝에는 코프론 P.P 재질의 충격방지 범퍼가 있어야 한다.

또한 헤드, 풋 패널은 접착 공정 없이 일체형으로 제작되어야 한다.

3.5 핸드 리모콘

환자가 누운 자세에서 조작이 쉬운 위치에 설치, 별도의 거치대를 부착하여 사용한다.

3.6 간호사 리모콘

풋보드 상부에 리모컨을 매립하여 의료진 및 보호자가 쉽게 제어할 수 있어야 한다.

CPR 기능과 등판각도 디지털기능이 첨부 되어야 한다.

3.7 식탁

식탁 패널은 800(L)X340(W)의 크기로 P.P Blow 성형가공 한다.

식탁 프레임은 30x20 타원형 Steel pipe를 절곡하여 프레스 가공된 Bracket를 CO2              용접한다.

식탁 프레임은 급락 방지를 위해 가스 스프링을 부착한다.

3.8 사이드 레일

상부 프레임은  형태로 알루미늄 압출성형하여 제작한다.

사이드레일 세로대는  형태로 알루미늄 압출성형하여 제작한다.

손잡이 레버 프레임은 아연재질의 다이케스팅(die casting) 성형하여 분채도장 하고, 레버          는 A.B.S 사출하여 제작한다.

상부 힌지(hinge)는 나일론 재질로 사출하여 제작하고, 하부 힌지는 아연재질의 다이케스          팅(die casting) 성형하여 분채도장 한다.

사이드레일 조립은 6mm 볼트 10개를 이용해 조립한다.

조립된 사이드 레일은 고정되었을 때 유격은 3mm 이내여야 한다.

사이드 레일이 사이드프레임 위에 고정되어 있어 외부간섭이 적다.

3.9 침대 다리

t2.0X30X60, t3.0Xφ34 Steel pipe를 절단, CO2 용접하여 제작한다.

3.10 바퀴 / 중앙 집중 브레이크 시스템 (Maneuverable)

5인치 럼버스(rhombus)바퀴를 사용하며, 회전 및 구름상태가 양호하여야 하고 브레이크           작동 시 정지가 확실하여야 한다.

하부 패달 하나로 4개의 바퀴를 브레이크 / 중립 / 직진으로 쉽게 조작이 가능하다.

전후 바퀴 연결구조물이 파이프 내에 설치되어야 한다.

3.11 메트리스

폴리에테르폼 120mm, 안티박테리아, 내염성(불에 강함), 커버는 95도 뜨거운 온도에도 내         구성이 높게 제작한다. 수입 메트리스(벨기에)

3.12 모터

덴마크 LINAK社의 DC 24V LA31시리즈 모터를 사용한다.

등판 모터, 높낮이 모터는 스트로크 200mm 하중 6000N을 사용하고, 발판모터는 스트             로크 150mm 하중 6000N을 사용한다.(Under bed light)

3.13 도장

제품의 산화부식을 방지하기 위해 탈지, 세척, 건조 후 도료번호 WH0151 분체도료               를 이용하여 정전 도장하여 섭씨 220℃에서 25분간 건조한다.

5. 품질상태

5.1 제품에 외관에 상처, 오염, 변형, 녹이 없어야 한다.

5.2 각 부의 결합은 흔들거림이나 덜컹거림이 없어야 한다.

5.3 각 부분의 작동상태의 이상이 없어야 한다.

6. 기타

6.1 상기에 언급되지 않은 사항에 대해서는 계약 시 당사자 간의 협의에 의하여 조정할                수 있다.

6.2 사양과 도면이 일치하지 않을 시에는 도면을 기준으로 적용한다.

6.3 A/S 기간은 3년으로 하며 운반, 보관, 취급부주의에 의한 손상 및 파손은 유상 처리              한다.